## 人工心肺
点検期間： 年 月 |  |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
使用前 点検 | 人工心肺装置本体 | 1 | 電源コードやプラグ、医療ガスホースやアダプタプラグに破損がないこと
|  | 2 | 電源プラグが非常電源コンセントに接続されていること、バッテリが充電されていること
|  | 3 | 酸素などのアダプタプラグがアウトレットに接続されていること、ガス吹送ラインからガスが流出すること、漏れがないこと
|  | 4 | 外装、スイッチやツマミ、各種ケーブルやコネクタなどに破損や傷などがないこと
|  | 5 | 血液などの汚れがないこと
|  | 6 | 液晶パネルなどの表示器に破損がないこと、表示ランプが点灯・点滅すること
|  | 7 | チューブのサイズが適切であること
|  | 8 | ポンプチューブの圧閉度が適切であること
|  | 9 | ローラーポンプの回転方向が適切であること
|  | 10 | 遠心ポンプはドライブユニットとポンプヘッドとの接合が確実であること
|  | 11 | ポンプの回転を最高速にした時も振動・異常音・異常発熱などがないこと
|  | 12 | 人工肺や貯血槽などが正しくかつ確実に固定されていること
|  | 13 | 人工肺熱交換器のリークがないこと
|  | 14 | 回路の接続が確実で漏れがないこと、折れ曲がりがないこと
|  | 15 | 貯血槽やベントの安全機構が適切に機能すること
|  | 16 | 送血回路内に空気混入がないこと
|  | 17 | 鉗子の位置や三方活栓の向きが適切であること
|  | 18 | 自己診断機能を有する場合は、エラー表示などがないこと
|  | 19 | 各種モニタ（圧力計、温度計、連続式ガスセンサなど）の動作が適切であること、校正が適切に行われていること
|  | 20 | 各種安全装置の警報が鳴動し、安全機能が適切に動作すること
| 付属装置・他 | 21 | 冷温水槽を接続し、適切に動作すること
|  | 22 | 陰圧コントローラ（吸引圧調整器）が適切に動作すること
|  | 23 | 心筋保護液供給装置が適切に動作すること
|  | 24 | 緊急対応用備品が準備されていること、それぞれの動作が適切であること（手回し用ハンドクランク、予備の酸素ボンベ、交換用の貯血槽や人工肺、照明など）
点検実施者
使用中 点検 | 人工心肺装置本体 | 1 | 電源プラグが非常電源コンセントに接続されていること、バッテリ駆動に切り替わっていないこと
|  | 2 | 人工肺が機能的に動作していること
点検実施者
使用後 点検 | 人工心肺装置本体 | 1 | 血液などの汚れがないこと
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者