## 血液浄化
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
使用前 点検 | 透析用 監視装置 本体 | 1 | 電源コードやプラグに破損がないこと
|  | 2 | 電源プラグが非常電源コンセントに接続されていること
|  | 3 | 外装、スイッチやツマミ、電源コードやプラグなどに破損や傷などがないこと
|  | 4 | 外装に血液、透析液、薬液などの汚れがないこと
|  | 5 | 液晶パネルなどの表示器に破損がないこと、表示ランプが点灯・点滅すること
|  | 6 | 自己診断、洗浄および消毒工程が正常に終了していること
|  | 7 | 異音、異臭、異常な発熱、液漏れがないこと
|  | 8 | 洗浄が終了し、消毒薬液が残留しておらず、透析液の濃度が適正であること
|  | 9 | 透析条件（血液流量や除水量など）の設定が医師の指示どおりであること
|  | 10 | ダイアライザ、抗凝固薬が医師の指示どおりであること
|  | 11 | 血液回路の接続が確実で漏れがないこと、屈曲がないこと
|  | 12 | 抗凝固薬のシリンジが正しく装着されていること
|  | 13 | エアートラップチャンバレベルが適切であること
|  | 14 | 回路クランプの位置が適正であること
|  | 15 | 自己診断機能を有する場合は、エラー表示などがないこと
|  | 16 | 各種安全装置の警報が鳴動し、安全機能が適切に動作すること
| 付属装置・他 | 17 | 洗浄・消毒工程が正常に終了していること（薬液消費量の確認）
|  | 18 | 給液および廃液ホースに汚れ、破損、閉塞がないこと、所定の接続位置に接続されていること
|  | 19 | 緊急対応用の物品が準備されていることの確認（手動用血液ポンプクランク、緊急離脱用物品、照明など）
点検実施者
使用中 点検 | 透析用 監視装置 本体 | 1 | 透析液の温度、回路内圧、透析液圧が適正であること
|  | 2 | 透析条件（血液流量や除水量など）が医師の指示どおりに設定されていること
|  | 3 | 血液回路と穿刺針の接続が確実で漏れがないこと、屈曲がないこと、血液回路内に凝血がないこと
|  | 4 | 生体情報モニタなどの値が適正であること
| 付属装置・他 | 5 | 正常に動作していること
点検実施者
使用後 点検 | 透析用 監視装置 本体 | 1 | 除水誤差の確認
|  | 2 | 液漏れ・異音・異臭・異常発熱等がないこと
|  | 3 | 透析装置外装に血液や薬液などの異物の付着等がないこと
|  | 4 | 洗浄および消毒工程が正常に動作していること
点検実施者
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者