## CT
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
始業点検 | 検査室 ・ 設備他 | 1 | 温度・湿度がCT装置の使用条件を満たしていること
|  | 2 | 各機器の配置が適切であり、動作範囲内に障害物がないこと
|  | 3 | 検査室内が清掃、整理・整頓され、不審物等、荒らされた形跡などがないこと
|  | 4 | 照明が点灯していること
|  | 5 | 検査室の使用中灯が点灯していること
|  | 6 | 患者用インターホンが正常に動作すること
|  | 7 | 患者監視用モニタやマイクシステムが正常に動作すること
|  | 8 | 緊急コールシステムが正常に動作すること
|  | 9 | 造影剤や診療材料などが補充されていること
|  | 10 | 患者急変時に対応するための準備が整っていること（救急カートや医薬品など）
|  | 11 | シーツ、カバー、検査衣などが交換・補充がされていること
|  | 12 | 医療ガス設備（酸素や吸引など）が正常に機能すること
| CT装置 | 21 | システム電源ON後、コンソールが正常に動作すること
|  | 22 | 各種表示灯が正常に点灯し、警告やエラーメッセージが表示されていないこと
|  | 23 | 異常音や異臭がないこと
|  | 24 | ハードディスクの残容量が充分であること
|  | 25 | X線管ウォームアップが正常に終了すること
|  | 26 | エア・キャリブレーションが正常に終了すること
|  | 27 | ガントリや寝台に破損や変形、汚れ、針などの異物や障害物がないこと
|  | 28 | ガントリチルトが正常に動作すること
|  | 29 | 寝台の上下動・水平動が正常であること
|  | 30 | ガントリや寝台のインターロックが正常に動作すること
|  | 31 | 患者周辺部の保護機能（タッチセンサー等）が正常に動作すること
|  | 32 | ポインタが点灯し、左右ずれがないこと
|  | 33 | ファントムをスキャンし、CT値やSD値が適正であること
|  | 34 | ファントムをスキャンした画像にムラがないこと
|  | 35 | ファントムをスキャンした画像にアーチファクトがないこと
| 関連装置 | 36 | 造影剤注入器やCO2自動注入器が正常に動作すること
|  | 37 | HIS-RISが正常に動作すること
|  | 38 | イメージャや現像機が正常に動作すること
|  | 39 | PACSおよびワークステーションなど、その他の関連装置が正常に動作すること
|  | 40 | 各撮影補助用具および各固定用補助具の定数が揃っており、破損や変形、汚れがないこと
|  | 41 | X線プロテクタの定数が揃っており、破損や汚れがないこと
点検実施者
終業点検 | CT装置 | 1 | コンソールが正常に終了すること
|  | 2 | 撮影済みの画像に未転送や未処理がないこと
|  | 3 | システムの時計の時刻に誤差がないこと
|  | 4 | 警告ラベルに汚損やはがれがないこと
| 関連装置 | 5 | 造影剤注入器やCO2自動注入器が正常に終了すること
|  | 6 | HIS-RISが正常に終了すること
|  | 7 | イメージャや現像機が正常に終了すること
|  | 8 | PACSおよびワークステーションなど、その他の関連装置が正常に終了すること
点検実施者
その他 | - | 1 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者