## リニアック
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
始業点検 | 検査室 ・ 設備他 | 1 | 気温や湿度がリニアック装置の使用条件を満たしていること
|  | 2 | 照明が点灯していること
|  | 3 | 治療室の使用中灯・照射中灯が点灯すること
|  | 4 | 室内が清掃、整理・整頓され、不審物、荒らされた形跡などがないこと
|  | 5 | 各機器の配置が適切であり、動作範囲内に障害物がないこと
|  | 6 | 防護扉のインターロック機構が正常に作動すること
|  | 7 | 患者用インターホンが正常に作動すること
|  | 8 | 患者用監視モニタが正常に作動していること
|  | 9 | 療材料などが補充されていること
|  | 10 | 患者急変時に対応するための準備が整っていること（救急カートや医薬品など）
|  | 11 | シーツ、タオルが交換・補充がされていること
|  | 12 | 医療ガス設備（酸素や吸引など）が正常に機能すること
| リニアック装置 | 13 | ガントリ・寝台に破損・変形等がないこと
|  | 14 | ペンダントに破損・変形等がないこと
|  | 15 | 各種ランプが点灯すること
|  | 16 | ガントリ・コリメータ回転が正常に作動すること
|  | 17 | 寝台の上下動・水平動・アイソセンタ回転が正常に作動すること
|  | 18 | 照射野ランプが点灯すること
|  | 19 | Jawコリメータ・マルチリーフコリメータが正常に作動すること
|  | 20 | 物理ウェッジ・電子線アプリケータなどのアクセサリが正常に認識されること
|  | 21 | 冷却水位・水圧・導波管ガス圧が使用条件を満たしていること
|  | 22 | 装置・機器が正常に起動すること
|  | 23 | 各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
|  | 24 | 異常音や異臭がないこと
|  | 25 | 治療患者照合システムとの通信が正常であること
|  | 26 | 治療患者照合システムのデータ容量が充分にあること
|  | 27 | アイソセンタでのレーザ位置が正しいこと
|  | 28 | アイソセンタでの距離計の表示値が正しいこと
|  | 29 | 光照射野サイズと表示値が正しいこと
|  | 30 | X線出力が許容値内であること
|  | 31 | 電子線出力が許容値内であること
|  | 32 | 非物理ウェッジ（1つ以上の角度で）出力が許容値内であること
|  | 33 | ガントリ・寝台のインターロックが正常に作動すること
|  | 34 | ガントリ周辺部の保護機能（タッチセンサなど）が正常に作動すること
|  | 35 | 定位照射インターロック（照射制限）が作動すること
| 関連装置 | 36 | HIS-RISが正常に起動すること
|  | 37 | その他、治療関連装置が正常に起動すること
|  | 38 | 各固定用補助具に欠品や破損がないこと
| 位置照合装置 | 39 | 位置照合装置に破損・変形等がないこと
|  | 40 | 位置照合装置が正常に作動すること
|  | 41 | 衝突防止インターロックが作動すること
|  | 42 | 位置照合画像と放射線中心またはリニアックの幾何学的中心が、許容値内であること
点検実施者
終業点検 | リニアック装置 | 1 | 装置・機器が正常に終了すること
|  | 2 | ガントリ周辺の表示やラベルに異常がないこと
|  | 3 | 使用線量（使用時間）を記録すること
| 関連装置 | 4 | HIS-RISが正常に終了すること
|  | 5 | その他、治療関連装置が正常に終了すること
点検実施者
その他 | - | 1 | 毎日の点検に加え、毎週、毎月および毎年、基本的機能、安全機構、精度管理についても計画的に実施すること
|  | 2 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者