## ガンマナイフ
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
始業点検 | 検査室 ・ 設備他 | 1 | 気温や湿度がガンマナイフ装置の使用条件を満たしていること
|  | 2 | 照明が点灯していること
|  | 3 | 治療室の使用中灯・照射中灯が点灯すること
|  | 4 | 室内が清掃、整理・整頓され、不審物、荒らされた形跡などがないこと
|  | 5 | 各機器の配置が適切であり、動作範囲内に障害物がないこと
|  | 6 | 防護扉のインターロック機構が正常に作動すること
|  | 7 | 患者用インターホンが正常に作動すること
|  | 8 | 患者用監視モニタが正常に作動していること
|  | 9 | 診療材料などが補充されていること
|  | 10 | 患者急変時に対応するための準備が整っていること（救急カートや医薬品など）
|  | 11 | シーツ、タオルが交換・補充がされていること
|  | 12 | 医療ガス設備（酸素や吸引など）が正常に機能すること
| ガンマナイフ装置 | 13 | 放射線ユニット・寝台に破損・変形等がないこと
|  | 14 | 各種ランプが点灯すること
|  | 15 | 寝台の上下動・水平動が正常に作動すること
|  | 16 | 装置・機器が正常に起動すること
|  | 17 | 各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
|  | 18 | 異常音や異臭がないこと
|  | 19 | オートマティックポジショニングシステム（APS）またはペイシェントポジショニングシステム（PPS）の精度を確認すること
|  | 20 | 放射線ユニットと寝台が正常に作動すること
| 関連装置 | 21 | インジケータBOXの破損や気泡混入がないこと
|  | 22 | その他、治療計画等の治療関連装置が正常に起動すること
|  | 23 | 各固定用補助具に欠品や破損がないこと
| 位置照合装置 | 24 | 位置照合装置に破損・変形などがないこと
|  | 25 | 位置照合装置が正常に作動すること
|  | 26 | コーンビームCTの精度が許容範囲内であること
点検実施者
終業点検 | ガンマナイフ装置 | 1 | 装置・機器が正常に終了すること
|  | 2 | 放射線ユニット周辺の表示や各種ラベルに異常がないこと
|  | 3 | 使用線量（使用時間）を記録すること
| 関連装置 | 4 | その他の治療関連装置が正常に終了すること
点検実施者
その他 | - | 1 | 毎日の点検に加え、毎週、毎月および毎年、基本的機能、安全機構、精度管理についても計画的に実施すること
|  | 2 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者