## RALS
|  |  | 点検期間： 年 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | … | 29 | 30 | 31
曜日
始業点検 | 検査室 ・ 設備他 | 1 | 気温や湿度がガンマナイフ装置の使用条件を満たしていること
|  | 2 | 照明が点灯していること
|  | 3 | 治療室の使用中灯・照射中灯が点灯すること
|  | 4 | 室内が清掃、整理・整頓され、不審物、荒らされた形跡などがなく、線源が紛失していないこと
|  | 5 | 機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
|  | 6 | 防護扉のインターロック機構が正常に作動すること
|  | 7 | 患者用インターホンが正常に作動すること
|  | 8 | 患者用監視モニタが正常に作動していること
|  | 9 | 診療材料などが補充されていること
|  | 10 | 患者急変時に対応するための準備が整っていること（救急カートや医薬品など）
|  | 11 | シーツ、タオルが交換・補充がされていること
|  | 12 | 医療ガス設備（酸素や吸引など）が正常に機能すること
| リモートアフターローディング装置 | 13 | 制御装置およびHDR装置の本体・寝台に破損・変形等がないこと
|  | 14 | 各種ランプが点灯すること
|  | 15 | 装置・機器が正常に起動すること
|  | 16 | セルフテストが正常に終了していること
|  | 17 | 各種表示灯が正常に点灯し、エラーメッセージが表示されていないこと
|  | 18 | 異常音、異臭がないこと
|  | 19 | 治療計画装置と照射システム（照射装置、線源操作用PC）、HIS、RIS等の通信が正常であること
|  | 20 | 照射システムのデータ容量が充分にあること
|  | 21 | 線源強度の表示が正しいこと
|  | 22 | 制御装置の現在日時が正しいこと
|  | 23 | 線源の停止位置が適切であること
|  | 24 | 治療室と操作卓の照射中ランプが点灯していること
|  | 25 | タイマにより照射が終了すること
|  | 26 | テスト終了後に治療室と操作卓の照射中灯が消灯すること、線源が正しく収納されていること
|  | 27 | テスト照射後に治療システムに異常がないこと
|  | 28 | 治療室ドアを開扉すると線源が格納すること、線源格納ボタンを押すと線源が格納すること
|  | 29 | 治療室の施錠に異常がないこと
|  | 30 | エリアモニタが正常に作動していること
|  | 31 | 酸素、吸引設備等が正常に機能すること
|  | 32 | 線源が確実に収納されていること
|  | 33 | 工具などの緊急用備品が揃っていること
|  | 34 | サーベイメータが正常に作動すること
|  | 35 | 緊急用線源格納容器や備品が整っていること
| 関連装置 | 36 | HIS-RISの通信が正常に作動していること
|  | 37 | その他、治療計画等の治療関連装置が正常に起動すること
|  | 38 | 各固定用補助具に欠品や破損がないこと
|  | 39 | アプリケータに破損や変形がないこと
|  | 40 | アプリケータ支持具に異常がないこと
|  | 41 | 移送チューブの捻じれ、破損や異常がないこと
|  | 42 | アプリケータ接続部分に破損や異常がないこと
| 他 | 43 | 透視装置やCT装置が正常に起動すること
点検実施者
終業点検 | 検査室 ・ 設備他 | 1 | 治療室と操作卓の照射中灯が消灯していること
|  | 2 | 機器の動作範囲内に障害物がなく、各機器の配置が正常であること
| リモートアフターローディング装置 | 3 | 線源が確実に収納されていること
|  | 4 | 室内が整理整頓され、不審物などがないこと
|  | 5 | 酸素、吸引設備等が後片付けされていること
|  | 6 | 装置が転倒などの恐れがない、安定した状態であること
|  | 7 | エリアモニタの表示が０を示していること
|  | 8 | 施錠されていること
| 関連装置 | 9 | 装置・機器が正常に終了すること
|  | 10 | 警告、エラーメッセージが表示されていないこと
|  | 11 | 使用線量（使用時間）を記録すること
|  | 12 | 患者監視カメラ・モニタの電源をOFFにしていること
|  | 13 | HIS-RISをシャットダウンして、異常がないこと
|  | 14 | その他、治療関連装置が正常に終了すること
|  | 15 | アプリケータおよび各固定用補助具に汚れ、欠品、破損がないこと
| 他 | 16 | 透視装置やCT装置が正常に終了すること
点検実施者
その他 | - | 1 | 毎日の点検に加え、毎週、毎月および毎年、基本的機能、安全機構、精度管理についても計画的に実施すること
|  | 2 | 施設内の個別のスタッフ以外の人員等により実施される可能性のある保守点検内容を把握していること
点検実施者